2011-11-29 at 11:29

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.0491 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 175.1329 | 175.1338 | 1.60E+01 | 4.60E+01 | 30 919 | 5.2 |
| 442.3374 | 442.3410 | 3.93E+03 | 2.06E+04 | 33 904 | 8.2 |
| 674.5048 | 674.5098 | 4.11E+03 | 2.48E+04 | 38 298 | 7.3 |
| 906.6723 | 906.6792 | 5.00E+03 | 3.19E+04 | 41 384 | 7.7 |
| 1196.8816 | 1196.8896 | 5.91E+02 | 4.35E+03 | 40 444 | 6.7 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.0491 | 59.0472 | 9.35E+02 | 5.10E+03 | 11 084 | 33.2 |
| 906.6723 | 906.6152 | 9.55E+04 | 3.44E+05 | 67 270 | 63.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 59.0491 | 59.0380 | 2.96E+03 | 1.97E+04 | 9 514 | 188.1 |
| 906.6723 | 906.4806 | 7.22E+04 | 3.58E+05 | 46 463 | 211.4 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 59.0491 | Normal | 1.47E+02 | 1.01E+03 |
| 59.0491 | Enhanced | 8.27E+02 | 6.19E+03 |