2011-12-22 at 12:23

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.9794 | 3.00E+00 | 8.00E+00 | 42 939 | 5898.3 |
| 266.1598 | 265.1821 | 1.50E+01 | 5.10E+01 | 34 607 | 3673.5 |
| 315.1623 | 315.2247 | 6.00E+00 | 3.40E+01 | 23 582 | 198.2 |
| 354.2122 | 353.2572 | 1.00E+01 | 1.40E+01 | 109 645 | 2696.2 |
| 442.2647 | 441.3053 | 4.00E+00 | 1.10E+01 | 89 286 | 2169.1 |
| 609.2807 | 441.3053 | 4.00E+00 | 0.00E+00 | 89 286 | 275694.5 |
| 618.3695 | 441.3053 | 4.00E+00 | 0.00E+00 | 89 286 | 286340.4 |
| 922.0098 | 441.3053 | 4.00E+00 | 0.00E+00 | 89 286 | 521365.9 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 195.0077 | 2.00E+00 | 2.00E+00 | 0 001 | 294.8 |
| 236.1281 | 195.0077 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 0 001 | 174144.5 |
| 365.1860 | 195.0077 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 0 001 | 466004.4 |
| 397.2122 | 195.0077 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 0 001 | 509059.1 |
| 448.1966 | 447.6017 | 1.00E+00 | 2.00E+00 | 74 936 | 1327.4 |
| 609.2807 | 609.0662 | 2.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 351.9 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 365.1860 | Enhanced | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

Q1

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 146.1 |

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| 266.16 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 266.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| 315.16 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 315.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| 354.21 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 354.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| 442.26 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 442.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

No peak was found. Signal is too low.

GetPeakStats

| 609.28 | 0.00 | 0.00E+00 | 0.00 | 609.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Calibration cancelled