2011-12-22 at 12:59

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1040 | 9.30E+01 | 5.70E+02 | 16 683 | 93.1 |
| 266.1598 | 266.1285 | 7.80E+01 | 5.44E+02 | 20 857 | 117.5 |
| 315.1623 | 315.1248 | 8.10E+01 | 5.46E+02 | 25 911 | 118.7 |
| 354.2122 | 354.1682 | 3.90E+01 | 2.48E+02 | 22 301 | 124.3 |
| 442.2647 | 442.2072 | 2.90E+01 | 2.00E+02 | 26 052 | 129.9 |
| 609.2807 | 609.1956 | 1.60E+01 | 8.00E+01 | 43 409 | 139.6 |
| 618.3695 | 618.2827 | 5.00E+00 | 1.40E+01 | 82 890 | 140.4 |
| 922.0098 | 618.2827 | 5.00E+00 | 0.00E+00 | 82 890 | 329418.5 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0807 | 3.17E+04 | 1.24E+05 | 27 034 | 60.6 |
| 195.0652 | 195.0534 | 6.45E+04 | 2.30E+05 | 30 787 | 60.3 |
| 236.1281 | 236.1136 | 7.90E+03 | 3.16E+04 | 31 689 | 61.2 |
| 365.1860 | 365.1646 | 1.00E+04 | 4.43E+04 | 35 487 | 58.6 |
| 397.2122 | 397.1894 | 3.88E+04 | 1.71E+05 | 36 344 | 57.5 |
| 448.1966 | 448.1707 | 1.90E+04 | 8.68E+04 | 37 178 | 57.7 |
| 609.2807 | 609.2455 | 3.38E+04 | 1.59E+05 | 42 200 | 57.6 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.

TOF Detector optimization cancelled