2011-12-23 at 08:56

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1268 | 5.86E+03 | 2.15E+04 | 25 956 | 63.4 |
| 266.1598 | 266.1707 | 6.16E+03 | 2.52E+04 | 32 201 | 40.8 |
| 315.1623 | 315.1735 | 5.82E+03 | 2.49E+04 | 33 285 | 35.7 |
| 354.2122 | 354.2236 | 4.10E+03 | 1.83E+04 | 34 518 | 32.2 |
| 442.2647 | 442.2763 | 4.45E+03 | 2.16E+04 | 35 178 | 26.4 |
| 609.2807 | 609.2912 | 1.73E+03 | 9.22E+03 | 37 074 | 17.4 |
| 618.3695 | 618.3805 | 9.94E+02 | 5.64E+03 | 34 414 | 17.8 |
| 922.0098 | 922.0190 | 1.46E+02 | 9.43E+02 | 36 006 | 10.0 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1074 | 4.04E+04 | 1.49E+05 | 28 158 | 92.4 |
| 195.0652 | 195.0833 | 7.26E+04 | 2.55E+05 | 31 242 | 92.8 |
| 236.1281 | 236.1499 | 9.44E+03 | 3.81E+04 | 31 283 | 92.3 |
| 365.1860 | 365.2204 | 1.18E+04 | 5.23E+04 | 34 840 | 94.3 |
| 397.2122 | 397.2499 | 4.49E+04 | 1.84E+05 | 39 176 | 94.9 |
| 448.1966 | 448.2393 | 2.22E+04 | 1.01E+05 | 37 258 | 95.2 |
| 609.2807 | 609.3387 | 3.39E+04 | 1.64E+05 | 40 824 | 95.2 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0707 | 9.40E+04 | 4.09E+05 | 23 832 | 118.6 |
| 195.0652 | 195.0420 | 1.11E+05 | 4.31E+05 | 27 689 | 119.2 |
| 236.1281 | 236.1005 | 4.21E+04 | 2.32E+05 | 22 961 | 117.0 |
| 365.1860 | 365.1442 | 4.23E+04 | 2.66E+05 | 24 653 | 114.5 |
| 397.2122 | 397.1666 | 7.89E+04 | 4.13E+05 | 29 956 | 114.8 |
| 448.1966 | 448.1457 | 5.80E+04 | 3.57E+05 | 27 558 | 113.5 |
| 609.2807 | 609.2114 | 6.50E+04 | 4.07E+05 | 31 219 | 113.7 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 1.34E+03 | 8.90E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 2.77E+03 | 2.54E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.08 | 5.91E+05 | 0.94 | 0.0 |
| 266.16 | 266.13 | 3.37E+05 | 0.86 | 0.0 |
| 315.16 | 315.12 | 3.52E+05 | 0.87 | 0.0 |
| 354.21 | 354.19 | 2.39E+05 | 0.91 | 0.0 |
| 442.26 | 442.26 | 2.47E+05 | 0.85 | 0.0 |
| 609.28 | 609.29 | 1.06E+05 | 0.80 | 0.0 |
| 618.37 | 618.43 | 7.04E+04 | 0.83 | 0.1 |
| 922.01 | 921.92 | 1.09E+04 | 0.81 | 0.1 |

Done