2011-12-23 at 08:59

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1268 | 3.85E+03 | 1.42E+04 | 25 870 | 63.5 |
| 266.1598 | 266.1710 | 4.38E+03 | 1.87E+04 | 32 080 | 42.1 |
| 315.1623 | 315.1738 | 3.67E+03 | 1.64E+04 | 32 747 | 36.8 |
| 354.2122 | 354.2242 | 2.81E+03 | 1.32E+04 | 33 767 | 33.8 |
| 442.2647 | 442.2769 | 3.09E+03 | 1.56E+04 | 33 705 | 27.8 |
| 609.2807 | 609.2921 | 1.05E+03 | 5.85E+03 | 35 494 | 18.7 |
| 618.3695 | 618.3812 | 6.75E+02 | 4.03E+03 | 34 912 | 18.8 |
| 922.0098 | 922.0217 | 9.40E+01 | 6.82E+02 | 35 447 | 12.9 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1074 | 3.46E+04 | 1.27E+05 | 28 327 | 92.6 |
| 195.0652 | 195.0836 | 6.12E+04 | 2.20E+05 | 30 738 | 94.1 |
| 236.1281 | 236.1502 | 7.93E+03 | 3.14E+04 | 31 812 | 93.4 |
| 365.1860 | 365.2208 | 9.70E+03 | 4.30E+04 | 35 230 | 95.2 |
| 397.2122 | 397.2504 | 3.69E+04 | 1.55E+05 | 38 133 | 96.1 |
| 448.1966 | 448.2397 | 1.84E+04 | 8.46E+04 | 36 579 | 96.3 |
| 609.2807 | 609.3393 | 2.88E+04 | 1.39E+05 | 40 857 | 96.2 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0709 | 8.60E+04 | 3.85E+05 | 23 479 | 117.0 |
| 195.0652 | 195.0423 | 1.06E+05 | 4.22E+05 | 27 277 | 117.4 |
| 236.1281 | 236.1006 | 3.51E+04 | 1.97E+05 | 22 556 | 116.4 |
| 365.1860 | 365.1445 | 3.62E+04 | 2.28E+05 | 24 448 | 113.6 |
| 397.2122 | 397.1672 | 7.21E+04 | 3.92E+05 | 29 297 | 113.3 |
| 448.1966 | 448.1462 | 5.10E+04 | 3.23E+05 | 26 895 | 112.4 |
| 609.2807 | 609.2119 | 5.78E+04 | 3.84E+05 | 29 526 | 112.8 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 1.16E+03 | 7.84E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 2.54E+03 | 2.32E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.06 | 5.89E+05 | 0.89 | 0.1 |
| 266.16 | 266.12 | 3.03E+05 | 0.89 | 0.0 |
| 315.16 | 315.13 | 2.98E+05 | 0.90 | 0.0 |
| 354.21 | 354.20 | 2.36E+05 | 0.84 | 0.0 |
| 442.26 | 442.26 | 2.53E+05 | 0.80 | 0.0 |
| 609.28 | 609.33 | 9.43E+04 | 0.78 | 0.1 |
| 618.37 | 618.43 | 6.09E+04 | 0.79 | 0.1 |
| 922.01 | 921.92 | 8.83E+03 | 0.82 | 0.1 |

Done