2011-12-29 at 14:45

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1169 | 1.27E+03 | 4.98E+03 | 24 383 | 4.6 |
| 266.1598 | 266.1592 | 1.28E+03 | 5.91E+03 | 29 819 | 2.4 |
| 315.1623 | 315.1615 | 1.48E+03 | 7.15E+03 | 31 682 | 2.4 |
| 354.2122 | 354.2113 | 8.07E+02 | 4.19E+03 | 31 136 | 2.7 |
| 442.2647 | 442.2637 | 9.64E+02 | 5.15E+03 | 33 028 | 2.2 |
| 609.2807 | 609.2795 | 3.01E+02 | 1.92E+03 | 31 181 | 2.0 |
| 618.3695 | 618.3681 | 2.36E+02 | 1.41E+03 | 33 899 | 2.3 |
| 922.0098 | 922.0095 | 2.10E+01 | 1.33E+02 | 36 598 | 0.3 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1131 | 1.18E+04 | 4.53E+04 | 27 317 | 125.4 |
| 195.0652 | 195.0899 | 2.48E+04 | 9.46E+04 | 29 598 | 126.7 |
| 236.1281 | 236.1580 | 2.37E+03 | 1.04E+04 | 29 197 | 126.5 |
| 365.1860 | 365.2329 | 3.00E+03 | 1.49E+04 | 31 692 | 128.5 |
| 397.2122 | 397.2636 | 1.28E+04 | 5.84E+04 | 35 424 | 129.3 |
| 448.1966 | 448.2546 | 5.52E+03 | 2.76E+04 | 34 416 | 129.4 |
| 609.2807 | 609.3595 | 8.88E+03 | 4.76E+04 | 37 373 | 129.4 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0917 | 7.41E+04 | 3.56E+05 | 21 885 | 2.4 |
| 195.0652 | 195.0654 | 9.65E+04 | 4.12E+05 | 25 823 | 1.3 |
| 236.1281 | 236.1284 | 2.74E+04 | 1.60E+05 | 21 759 | 1.3 |
| 365.1860 | 365.1867 | 2.89E+04 | 1.89E+05 | 23 847 | 2.0 |
| 397.2122 | 397.2131 | 6.16E+04 | 3.63E+05 | 27 127 | 2.2 |
| 448.1966 | 448.1977 | 4.02E+04 | 2.73E+05 | 25 167 | 2.4 |
| 609.2807 | 609.2814 | 4.78E+04 | 3.46E+05 | 27 518 | 1.3 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 1.21E+03 | 8.47E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 3.22E+03 | 2.89E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.08 | 7.61E+05 | 0.90 | 0.0 |
| 266.16 | 266.14 | 3.80E+05 | 0.87 | 0.0 |
| 315.16 | 315.12 | 3.20E+05 | 0.89 | 0.0 |
| 354.21 | 354.16 | 2.54E+05 | 0.88 | 0.1 |
| 442.26 | 442.22 | 2.62E+05 | 0.79 | 0.0 |
| 609.28 | 609.26 | 1.54E+05 | 0.78 | 0.0 |
| 618.37 | 618.39 | 6.04E+04 | 0.82 | 0.0 |
| 922.01 | 921.87 | 1.78E+04 | 0.85 | 0.1 |

Done