2011-12-29 at 15:19

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1172 | 2.28E+04 | 8.68E+04 | 25 709 | 2.3 |
| 266.1598 | 266.1595 | 2.59E+04 | 1.10E+05 | 31 903 | 1.1 |
| 315.1623 | 315.1621 | 2.75E+04 | 1.20E+05 | 33 644 | 0.5 |
| 354.2122 | 354.2120 | 1.78E+04 | 7.85E+04 | 35 537 | 0.8 |
| 442.2647 | 442.2646 | 1.99E+04 | 9.34E+04 | 36 875 | 0.2 |
| 609.2807 | 609.2803 | 1.78E+04 | 9.47E+04 | 38 371 | 0.6 |
| 618.3695 | 618.3690 | 6.59E+03 | 3.53E+04 | 37 706 | 0.8 |
| 922.0098 | 922.0096 | 1.52E+03 | 9.04E+03 | 41 316 | 0.3 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0914 | 9.33E+04 | 3.38E+05 | 29 089 | 0.5 |
| 195.0652 | 195.0654 | 1.18E+05 | 4.05E+05 | 33 130 | 1.3 |
| 236.1281 | 236.1281 | 3.80E+04 | 1.58E+05 | 30 535 | 0.1 |
| 365.1860 | 365.1862 | 4.63E+04 | 1.97E+05 | 36 866 | 0.5 |
| 397.2122 | 397.2128 | 9.04E+04 | 3.70E+05 | 39 675 | 1.5 |
| 448.1966 | 448.1971 | 6.54E+04 | 2.86E+05 | 39 156 | 1.1 |
| 609.2807 | 609.2808 | 8.07E+04 | 3.61E+05 | 45 079 | 0.2 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0913 | 1.00E+05 | 4.27E+05 | 24 054 | 0.0 |
| 195.0652 | 195.0649 | 1.18E+05 | 4.33E+05 | 29 112 | 1.6 |
| 236.1281 | 236.1284 | 4.68E+04 | 3.10E+05 | 18 385 | 1.3 |
| 365.1860 | 365.1864 | 4.75E+04 | 3.50E+05 | 20 414 | 1.1 |
| 397.2122 | 397.2119 | 8.07E+04 | 4.30E+05 | 29 086 | 0.7 |
| 448.1966 | 448.1968 | 6.03E+04 | 4.10E+05 | 24 613 | 0.5 |
| 609.2807 | 609.2801 | 6.36E+04 | 4.30E+05 | 28 539 | 1.0 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 1.93E+03 | 1.85E+04 |
| 365.1860 | Enhanced | 5.58E+03 | 5.11E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.04 | 7.74E+05 | 0.98 | 0.1 |
| 266.16 | 266.15 | 4.95E+05 | 0.90 | 0.0 |
| 315.16 | 315.13 | 4.59E+05 | 0.88 | 0.0 |
| 354.21 | 354.17 | 3.20E+05 | 0.91 | 0.0 |
| 442.26 | 442.24 | 3.54E+05 | 0.80 | 0.0 |
| 609.28 | 609.25 | 2.20E+05 | 0.79 | 0.0 |
| 618.37 | 618.39 | 8.80E+04 | 0.78 | 0.0 |
| 922.01 | 921.87 | 2.18E+04 | 0.78 | 0.1 |

Done