2012-01-13 at 11:34

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1172 | 1.17E+04 | 4.27E+04 | 26 849 | 2.5 |
| 266.1598 | 266.1596 | 1.17E+04 | 5.03E+04 | 30 858 | 0.7 |
| 315.1623 | 315.1620 | 1.50E+04 | 6.16E+04 | 35 401 | 0.8 |
| 354.2122 | 354.2122 | 8.96E+03 | 3.86E+04 | 35 635 | 0.2 |
| 442.2647 | 442.2647 | 1.01E+04 | 4.72E+04 | 36 371 | 0.1 |
| 609.2807 | 609.2802 | 6.33E+03 | 3.14E+04 | 40 038 | 0.7 |
| 618.3695 | 618.3692 | 3.28E+03 | 1.66E+04 | 39 452 | 0.5 |
| 922.0098 | 922.0096 | 7.96E+02 | 4.70E+03 | 39 459 | 0.2 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0913 | 4.69E+04 | 1.81E+05 | 27 604 | 0.0 |
| 195.0652 | 195.0652 | 7.34E+04 | 2.70E+05 | 30 382 | 0.2 |
| 236.1281 | 236.1280 | 1.57E+04 | 6.46E+04 | 30 591 | 0.4 |
| 365.1860 | 365.1862 | 1.86E+04 | 8.34E+04 | 34 659 | 0.5 |
| 397.2122 | 397.2125 | 5.10E+04 | 2.16E+05 | 38 783 | 0.7 |
| 448.1966 | 448.1967 | 3.18E+04 | 1.41E+05 | 38 423 | 0.2 |
| 609.2807 | 609.2804 | 4.32E+04 | 2.09E+05 | 41 225 | 0.5 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0822 | 6.47E+04 | 3.75E+05 | 18 119 | 52.5 |
| 195.0652 | 195.0549 | 8.23E+04 | 4.19E+05 | 21 325 | 52.9 |
| 236.1281 | 236.1154 | 2.44E+04 | 1.94E+05 | 15 732 | 53.7 |
| 365.1860 | 365.1667 | 2.55E+04 | 2.31E+05 | 16 776 | 52.7 |
| 397.2122 | 397.1915 | 5.24E+04 | 3.94E+05 | 21 052 | 52.2 |
| 448.1966 | 448.1732 | 3.66E+04 | 3.27E+05 | 18 764 | 52.2 |
| 609.2807 | 609.2480 | 4.30E+04 | 3.94E+05 | 21 198 | 53.6 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 7.20E+02 | 6.91E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 1.94E+03 | 1.84E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.09 | 3.78E+05 | 0.90 | 0.0 |
| 266.16 | 266.14 | 1.83E+05 | 0.86 | 0.0 |
| 315.16 | 315.12 | 1.77E+05 | 0.85 | 0.0 |
| 354.21 | 354.16 | 1.32E+05 | 0.85 | 0.1 |
| 442.26 | 442.24 | 1.40E+05 | 0.77 | 0.0 |
| 609.28 | 609.25 | 6.65E+04 | 0.83 | 0.0 |
| 618.37 | 618.34 | 3.41E+04 | 0.81 | 0.0 |
| 922.01 | 921.84 | 1.26E+04 | 0.83 | 0.2 |

Done