2012-01-13 at 11:56

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1170 | 2.38E+03 | 9.52E+03 | 25 120 | 3.8 |
| 266.1598 | 266.1591 | 2.82E+03 | 1.13E+04 | 33 943 | 2.5 |
| 315.1623 | 315.1616 | 4.54E+03 | 1.85E+04 | 36 076 | 1.9 |
| 354.2122 | 354.2116 | 2.16E+03 | 9.40E+03 | 35 552 | 1.9 |
| 442.2647 | 442.2642 | 2.71E+03 | 1.22E+04 | 38 061 | 1.0 |
| 609.2807 | 609.2797 | 1.73E+03 | 8.86E+03 | 38 378 | 1.6 |
| 618.3695 | 618.3684 | 8.19E+02 | 4.05E+03 | 40 248 | 1.8 |
| 922.0098 | 922.0093 | 2.51E+02 | 1.32E+03 | 47 622 | 0.5 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0909 | 2.02E+04 | 7.77E+04 | 27 792 | 2.1 |
| 195.0652 | 195.0650 | 3.24E+04 | 1.28E+05 | 28 333 | 1.0 |
| 236.1281 | 236.1275 | 6.35E+03 | 2.52E+04 | 31 881 | 2.6 |
| 365.1860 | 365.1855 | 7.47E+03 | 3.27E+04 | 36 090 | 1.4 |
| 397.2122 | 397.2117 | 2.25E+04 | 9.57E+04 | 38 752 | 1.3 |
| 448.1966 | 448.1959 | 1.30E+04 | 5.85E+04 | 37 809 | 1.5 |
| 609.2807 | 609.2795 | 1.87E+04 | 9.32E+04 | 40 031 | 2.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0909 | 3.14E+04 | 2.02E+05 | 17 013 | 2.1 |
| 195.0652 | 195.0649 | 4.66E+04 | 2.87E+05 | 18 743 | 1.6 |
| 236.1281 | 236.1274 | 9.79E+03 | 7.56E+04 | 16 676 | 2.9 |
| 365.1860 | 365.1851 | 1.04E+04 | 9.50E+04 | 17 027 | 2.4 |
| 397.2122 | 397.2116 | 2.70E+04 | 2.35E+05 | 18 601 | 1.4 |
| 448.1966 | 448.1959 | 1.65E+04 | 1.60E+05 | 17 612 | 1.6 |
| 609.2807 | 609.2791 | 2.19E+04 | 2.40E+05 | 17 951 | 2.6 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 2.58E+02 | 2.12E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 5.74E+02 | 5.30E+03 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.12 | 1.15E+05 | 0.84 | 0.0 |
| 266.16 | 266.16 | 5.68E+04 | 0.83 | 0.0 |
| 315.16 | 315.13 | 8.04E+04 | 0.82 | 0.0 |
| 354.21 | 354.17 | 4.38E+04 | 0.90 | 0.0 |
| 442.26 | 442.21 | 4.63E+04 | 0.81 | 0.1 |
| 609.28 | 609.31 | 2.73E+04 | 0.81 | 0.0 |
| 618.37 | 618.42 | 1.33E+04 | 0.80 | 0.1 |
| 922.01 | 921.86 | 5.37E+03 | 0.82 | 0.1 |

Done