2012-02-17 at 15:47

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 145.1211 | 7.00E+00 | 1.00E+01 | 0 001 | 6819.2 |
| 266.1598 | 265.2516 | 1.70E+01 | 3.50E+01 | 77 896 | 3412.3 |
| 315.1623 | 315.2322 | 4.00E+00 | 6.00E+00 | 150 923 | 222.0 |
| 354.2122 | 355.0690 | 1.90E+01 | 8.20E+01 | 33 667 | 2418.7 |
| 442.2647 | 355.0690 | 1.90E+01 | 0.00E+00 | 33 667 | 197157.3 |
| 609.2807 | 355.0690 | 1.90E+01 | 0.00E+00 | 33 667 | 417232.5 |
| 618.3695 | 355.0690 | 1.90E+01 | 0.00E+00 | 33 667 | 425798.1 |
| 922.0098 | 922.0013 | 5.00E+00 | 5.00E+00 | 0 001 | 9.2 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 195.0652 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 236.1281 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 365.1860 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 397.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 448.1966 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 365.1860 | Enhanced | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

Q1

Calibration cancelled

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.