2012-02-17 at 15:49

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1175 | 8.39E+02 | 3.09E+03 | 27 239 | 0.2 |
| 266.1598 | 266.1602 | 1.29E+03 | 5.08E+03 | 33 181 | 1.4 |
| 315.1623 | 315.1630 | 8.30E+02 | 3.46E+03 | 35 502 | 2.4 |
| 354.2122 | 354.2131 | 8.33E+02 | 3.70E+03 | 34 416 | 2.3 |
| 442.2647 | 442.2657 | 9.41E+02 | 4.13E+03 | 39 116 | 2.3 |
| 609.2807 | 609.2813 | 4.06E+02 | 1.92E+03 | 44 865 | 1.1 |
| 618.3695 | 618.3705 | 2.78E+02 | 1.34E+03 | 42 396 | 1.6 |
| 922.0098 | 922.0118 | 4.56E+02 | 2.56E+03 | 42 417 | 2.2 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0924 | 2.75E+04 | 9.85E+04 | 29 387 | 6.3 |
| 195.0652 | 195.0662 | 3.78E+04 | 1.28E+05 | 32 383 | 5.3 |
| 236.1281 | 236.1294 | 1.04E+04 | 4.28E+04 | 30 673 | 5.5 |
| 365.1860 | 365.1883 | 1.22E+04 | 5.35E+04 | 35 417 | 6.3 |
| 397.2122 | 397.2146 | 2.80E+04 | 1.12E+05 | 40 858 | 6.1 |
| 448.1966 | 448.1992 | 1.91E+04 | 8.07E+04 | 40 757 | 5.7 |
| 609.2807 | 609.2837 | 2.38E+04 | 1.09E+05 | 44 006 | 5.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0913 | 3.02E+04 | 1.40E+05 | 22 612 | 0.1 |
| 195.0652 | 195.0650 | 3.68E+04 | 1.60E+05 | 25 820 | 1.3 |
| 236.1281 | 236.1282 | 1.34E+04 | 8.77E+04 | 18 828 | 0.6 |
| 365.1860 | 365.1865 | 1.38E+04 | 1.01E+05 | 20 906 | 1.4 |
| 397.2122 | 397.2123 | 2.44E+04 | 1.50E+05 | 26 167 | 0.3 |
| 448.1966 | 448.1971 | 1.72E+04 | 1.29E+05 | 22 811 | 1.2 |
| 609.2807 | 609.2807 | 1.91E+04 | 1.51E+05 | 25 221 | 0.1 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 7.37E+02 | 6.27E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 2.69E+03 | 2.31E+04 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 145.88 | 7.22E+05 | 0.95 | 0.2 |
| 266.16 | 266.12 | 4.53E+05 | 0.99 | 0.0 |
| 315.16 | 315.11 | 6.82E+05 | 0.89 | 0.1 |
| 354.21 | 354.19 | 5.01E+05 | 0.92 | 0.0 |
| 442.26 | 442.22 | 4.85E+05 | 0.85 | 0.0 |
| 609.28 | 609.21 | 3.15E+05 | 0.82 | 0.1 |
| 618.37 | 618.32 | 1.47E+05 | 0.83 | 0.0 |
| 922.01 | 921.86 | 7.48E+03 | 0.86 | 0.1 |

Done