2012-02-27 at 15:13

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 266.1598 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 315.1623 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 354.2122 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 442.2647 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 609.2807 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 618.3695 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0534 | 4.00E+00 | 5.00E+00 | 0 001 | 217.9 |
| 195.0652 | 195.0224 | 6.00E+00 | 1.60E+01 | 28 264 | 219.2 |
| 236.1281 | 236.0755 | 2.00E+00 | 1.00E+00 | 0 001 | 222.9 |
| 365.1860 | 365.0768 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 135 347 | 299.2 |
| 397.2122 | 397.1237 | 3.00E+00 | 1.30E+01 | 28 233 | 222.7 |
| 448.1966 | 448.1002 | 3.00E+00 | 5.00E+00 | 119 960 | 215.0 |
| 609.2807 | 609.1500 | 1.50E+01 | 6.50E+01 | 47 681 | 214.5 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0557 | 6.40E+01 | 4.52E+02 | 13 298 | 204.6 |
| 195.0652 | 195.0241 | 1.34E+02 | 9.12E+02 | 18 537 | 210.8 |
| 236.1281 | 236.0799 | 2.20E+01 | 1.60E+02 | 14 605 | 204.2 |
| 365.1860 | 365.1111 | 3.70E+01 | 3.44E+02 | 17 655 | 205.1 |
| 397.2122 | 397.1283 | 9.60E+01 | 9.46E+02 | 16 115 | 211.3 |
| 448.1966 | 448.1023 | 3.40E+01 | 3.23E+02 | 18 160 | 210.3 |
| 609.2807 | 609.2041 | 2.88E+02 | 9.28E+03 | 5 102 | 125.6 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
| 365.1860 | Enhanced | 0.00E+00 | 0.00E+00 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.11 | 4.38E+05 | 0.91 | 0.0 |
| 266.16 | 266.13 | 3.27E+05 | 0.88 | 0.0 |
| 315.16 | 315.10 | 1.11E+05 | 0.88 | 0.1 |
| 354.21 | 354.16 | 3.13E+05 | 0.92 | 0.1 |
| 442.26 | 442.21 | 2.19E+05 | 0.83 | 0.1 |
| 609.28 | 609.22 | 5.97E+04 | 0.84 | 0.1 |
| 618.37 | 618.31 | 1.34E+05 | 0.82 | 0.1 |

Done