2012-02-27 at 15:16

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.0881 | 1.14E+03 | 4.60E+03 | 24 429 | 201.6 |
| 266.1598 | 266.1067 | 1.65E+03 | 7.38E+03 | 32 209 | 199.4 |
| 315.1623 | 315.0999 | 4.50E+02 | 2.15E+03 | 33 932 | 197.8 |
| 354.2122 | 354.1420 | 1.17E+03 | 5.78E+03 | 34 442 | 198.4 |
| 442.2647 | 442.1769 | 7.54E+02 | 3.75E+03 | 37 915 | 198.6 |
| 609.2807 | 609.1592 | 1.51E+02 | 9.22E+02 | 36 458 | 199.3 |
| 618.3695 | 618.2462 | 4.62E+02 | 2.61E+03 | 38 950 | 199.5 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0548 | 5.14E+03 | 2.01E+04 | 27 901 | 209.4 |
| 195.0652 | 195.0244 | 9.30E+03 | 3.58E+04 | 29 861 | 209.0 |
| 236.1281 | 236.0789 | 1.58E+03 | 6.42E+03 | 31 807 | 208.3 |
| 365.1860 | 365.1103 | 2.02E+03 | 8.51E+03 | 37 809 | 207.3 |
| 397.2122 | 397.1299 | 6.10E+03 | 2.71E+04 | 37 354 | 207.1 |
| 448.1966 | 448.1035 | 3.33E+03 | 1.51E+04 | 37 847 | 207.6 |
| 609.2807 | 609.1541 | 5.42E+03 | 2.71E+04 | 40 026 | 207.6 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0561 | 1.56E+04 | 1.01E+05 | 16 784 | 202.0 |
| 195.0652 | 195.0260 | 2.47E+04 | 1.61E+05 | 17 740 | 201.1 |
| 236.1281 | 236.0805 | 4.40E+03 | 3.46E+04 | 16 142 | 201.7 |
| 365.1860 | 365.1129 | 4.76E+03 | 4.44E+04 | 16 495 | 200.3 |
| 397.2122 | 397.1327 | 1.39E+04 | 1.29E+05 | 17 148 | 200.2 |
| 448.1966 | 448.1070 | 7.63E+03 | 7.76E+04 | 16 809 | 200.0 |
| 609.2807 | 609.1585 | 1.15E+04 | 1.34E+05 | 16 623 | 200.5 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 365.1860 | Normal | 1.59E+02 | 1.24E+03 |
| 365.1860 | Enhanced | 5.00E+02 | 4.07E+03 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.12 | 146.13 | 1.75E+05 | 0.86 | 0.0 |
| 266.16 | 266.14 | 2.08E+05 | 0.86 | 0.0 |
| 315.16 | 315.09 | 7.99E+04 | 0.83 | 0.1 |
| 354.21 | 354.18 | 1.34E+05 | 0.92 | 0.0 |
| 442.26 | 442.19 | 1.12E+05 | 0.78 | 0.1 |
| 609.28 | 609.21 | 3.07E+04 | 0.82 | 0.1 |
| 618.37 | 618.34 | 5.48E+04 | 0.82 | 0.0 |

Done