2012-07-04 at 09:52

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 144.1015 | 1.50E+01 | 3.60E+01 | 32 706 | 10.2 |
| 264.1453 | 264.1423 | 2.00E+01 | 8.40E+01 | 25 904 | 11.2 |
| 352.1977 | 352.1938 | 2.00E+01 | 7.90E+01 | 47 750 | 11.2 |
| 403.1122 | 403.1973 | 3.00E+00 | 9.00E+00 | 47 414 | 211.1 |
| 440.2501 | 440.2444 | 2.50E+01 | 1.40E+02 | 36 484 | 13.0 |
| 616.3550 | 616.3474 | 4.20E+01 | 2.50E+02 | 32 611 | 12.2 |
| 792.4598 | 616.3474 | 4.20E+01 | 0.00E+00 | 32 611 | 222235.1 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0468 | 2.00E+00 | 3.00E+00 | 45 550 | 133.7 |
| 125.0067 | 125.1137 | 6.50E+01 | 3.02E+02 | 20 307 | 856.3 |
| 158.0611 | 157.1425 | 8.00E+00 | 2.30E+01 | 30 319 | 5811.7 |
| 277.0983 | 277.1351 | 7.00E+00 | 1.80E+01 | 91 290 | 132.8 |
| 403.1122 | 403.2514 | 1.61E+02 | 1.85E+03 | 20 915 | 345.2 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 92.9269 | 7.00E+00 | 3.40E+01 | 14 007 | 1155.2 |
| 125.0067 | 125.0952 | 1.24E+02 | 8.64E+02 | 12 857 | 707.9 |
| 158.0611 | 158.9218 | 1.40E+01 | 5.60E+01 | 35 834 | 5445.1 |
| 277.0983 | 277.0952 | 1.40E+01 | 9.50E+01 | 29 479 | 11.3 |
| 403.1122 | 403.1988 | 3.10E+02 | 6.02E+03 | 8 648 | 214.8 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1122 | Normal | 1.00E+00 | 1.00E+00 |
| 403.1122 | Enhanced | 1.00E+00 | 0.00E+00 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.10 | 145.60 | 2.50E+01 | -0.10 | 1.5 |

Calibration cancelled

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.