2012-07-12 at 20:44

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 143.1284 | 1.20E+01 | 4.80E+01 | 21 767 | 6763.5 |
| 264.1453 | 264.1967 | 3.00E+00 | 7.00E+00 | 57 563 | 194.8 |
| 352.1977 | 351.2914 | 2.00E+00 | 2.00E+00 | 132 754 | 2573.1 |
| 403.1122 | 351.2914 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 132 754 | 128551.7 |
| 440.2501 | 351.2914 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 132 754 | 202064.0 |
| 616.3550 | 351.2914 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 132 754 | 430050.1 |
| 792.4598 | 351.2914 | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 132 754 | 556707.6 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 125.0067 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 158.0611 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 277.0983 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 403.1122 | 403.2660 | 1.00E+00 | 2.00E+00 | 71 117 | 381.5 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 125.0067 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 158.0611 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 277.0983 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 403.1122 | 403.2580 | 2.00E+00 | 2.00E+00 | 142 234 | 361.7 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.

TOF Detector optimization cancelled