2012-07-24 at 07:21

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 143.1177 | 2.20E+01 | 7.80E+01 | 29 495 | 6837.5 |
| 264.1453 | 264.1615 | 2.00E+01 | 6.50E+01 | 41 612 | 61.6 |
| 352.1977 | 352.2197 | 1.60E+01 | 8.20E+01 | 23 929 | 62.6 |
| 403.1122 | 403.1386 | 2.30E+01 | 1.16E+02 | 34 305 | 65.5 |
| 440.2501 | 440.2773 | 1.80E+01 | 5.00E+01 | 64 025 | 61.8 |
| 616.3550 | 616.3968 | 1.60E+01 | 9.40E+01 | 32 740 | 67.9 |
| 792.4598 | 792.5120 | 2.00E+01 | 1.11E+02 | 43 216 | 65.8 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0408 | 9.70E+01 | 5.57E+02 | 15 461 | 68.5 |
| 125.0067 | 125.0142 | 2.62E+03 | 1.38E+04 | 18 247 | 60.1 |
| 158.0611 | 158.0706 | 3.61E+02 | 1.98E+03 | 19 779 | 59.7 |
| 277.0983 | 277.1158 | 2.05E+03 | 1.09E+04 | 26 499 | 63.1 |
| 403.1122 | 403.1385 | 1.90E+02 | 1.04E+03 | 30 272 | 65.3 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0373 | 1.48E+03 | 1.14E+04 | 9 624 | 31.4 |
| 125.0067 | 125.0096 | 2.67E+04 | 1.81E+05 | 13 226 | 23.0 |
| 158.0611 | 158.0644 | 4.48E+03 | 3.56E+04 | 12 543 | 20.4 |
| 277.0983 | 277.1052 | 1.66E+04 | 1.49E+05 | 14 766 | 24.9 |
| 403.1122 | 403.1232 | 1.70E+03 | 2.15E+04 | 12 670 | 27.4 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

Optimal Detector voltage: 2350

Setting Detector voltage for both polarities.

Resolution optimization started

Original Values

RO2: -27.62

VS1: 0.19

HST: 0.00

FOR: -5.20

OFS: -26.68

MGV: 971.94

Adjusting ITC to: 5.1

Adjusting ITC to: 1.9

RO2: -28.19

VS1: 0.29

HST: 0.00

OFS: -30.39

MGV: 971.16

FOR: -5.09

MGV: 970.75

Final Values

RO2: -28.19

VS1: 0.29

HST: 0.00

FOR: -5.09

OFS: -30.39

MGV: 970.75

Orignal Aligment Values

Chan 0 Alignment Positive0.024663,-26.972105

Chan 2 Alignment Positive-0.081264,0.339153

Chan 3 Alignment Positive-0.138589,-8.052415

Chan 0 Alignment Negative0.001472,-26.506183

Chan 2 Alignment Negative-0.02411,0.070568

Chan 3 Alignment Negative-0.042823,-8.210003

Aligning channels

TOF channel alignment cancelled