2013-08-08 at 16:14

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1267 | 4.49E+03 | 1.66E+04 | 26 829 | 62.5 |
| 266.1598 | 266.1764 | 5.20E+03 | 2.17E+04 | 31 866 | 62.4 |
| 315.1623 | 315.1821 | 2.27E+03 | 1.05E+04 | 31 414 | 62.8 |
| 354.2122 | 354.2348 | 3.67E+03 | 1.74E+04 | 32 458 | 63.6 |
| 442.2647 | 442.2928 | 5.32E+03 | 2.62E+04 | 34 659 | 63.6 |
| 609.2807 | 609.3192 | 3.37E+03 | 1.89E+04 | 35 691 | 63.2 |
| 618.3695 | 618.4089 | 9.39E+03 | 5.20E+04 | 36 088 | 63.6 |
| 922.0098 | 922.0684 | 2.05E+03 | 1.38E+04 | 36 770 | 63.5 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1113 | 1.31E+02 | 4.89E+02 | 29 691 | 114.9 |
| 195.0652 | 195.0877 | 2.10E+02 | 9.09E+02 | 26 466 | 115.6 |
| 236.1281 | 236.1552 | 4.20E+01 | 1.55E+02 | 30 172 | 114.9 |
| 365.1860 | 365.2274 | 5.00E+01 | 2.10E+02 | 38 073 | 113.3 |
| 397.2122 | 397.2579 | 1.46E+02 | 7.37E+02 | 32 101 | 115.0 |
| 448.1966 | 448.2470 | 9.00E+01 | 4.13E+02 | 34 443 | 112.5 |
| 609.2807 | 609.3497 | 1.30E+02 | 7.53E+02 | 34 842 | 113.3 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1012 | 7.99E+03 | 5.06E+04 | 16 434 | 57.1 |
| 195.0652 | 195.0762 | 1.22E+04 | 7.53E+04 | 18 093 | 56.6 |
| 236.1281 | 236.1414 | 2.32E+03 | 1.81E+04 | 15 693 | 56.2 |
| 365.1860 | 365.2068 | 2.59E+03 | 2.30E+04 | 16 847 | 57.0 |
| 397.2122 | 397.2350 | 7.04E+03 | 6.03E+04 | 18 251 | 57.5 |
| 448.1966 | 448.2221 | 3.87E+03 | 3.74E+04 | 17 248 | 56.8 |
| 609.2807 | 609.3150 | 5.78E+03 | 6.08E+04 | 18 464 | 56.4 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

Optimal Detector voltage: 2150

Setting Detector voltage for both polarities.

Resolution optimization started

Original Values

RO2: 26.79

VS1: -0.22

HST: 0.00

FOR: 7.41

OFS: -39.55

MGV: -973.01

Adjusting ITC to: 3.6

RO2: 26.97

Adjusting ITC to: 7.4

VS1: -0.20

HST: 0.02

OFS: -37.13

MGV: -972.99

FOR: 8.26

Adjusting ITC to: 11.5

MGV: -973.07

Final Values

RO2: 26.97

VS1: -0.20

HST: 0.02

FOR: 8.26

OFS: -37.13

MGV: -973.07

Orignal Aligment Values

Chan 0 Alignment Positive0.033505,-28.04864

Chan 2 Alignment Positive-0.071757,0.322801

Chan 3 Alignment Positive-0.118723,-8.703154

Chan 0 Alignment Negative0.009805,-25.132189

Chan 2 Alignment Negative-0.007077,-0.800269

Chan 3 Alignment Negative-0.026972,-9.232428

Aligning channels

TOF channel alignment cancelled