2013-08-08 at 16:51

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1163 | 2.73E+02 | 9.75E+02 | 27 520 | 8.7 |
| 266.1598 | 266.1578 | 4.05E+02 | 1.49E+03 | 35 660 | 7.6 |
| 315.1623 | 315.0362 | 5.51E+02 | 2.20E+03 | 35 962 | 399.9 |
| 354.2122 | 354.2098 | 2.71E+02 | 1.21E+03 | 34 940 | 6.8 |
| 442.2647 | 442.1150 | 3.65E+02 | 1.57E+03 | 39 583 | 338.3 |
| 609.2807 | 609.2763 | 3.71E+02 | 1.82E+03 | 40 050 | 7.1 |
| 618.3695 | 618.1929 | 5.92E+02 | 2.91E+03 | 41 062 | 285.6 |
| 922.0098 | 922.0025 | 6.30E+01 | 2.79E+02 | 54 851 | 7.9 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.1082 | 5.66E+03 | 1.93E+04 | 31 058 | 97.3 |
| 195.0652 | 195.0843 | 9.30E+03 | 3.26E+04 | 33 356 | 97.9 |
| 236.1281 | 236.0434 | 1.69E+03 | 6.17E+03 | 34 001 | 358.6 |
| 365.1860 | 365.0882 | 2.04E+03 | 8.35E+03 | 37 477 | 267.8 |
| 397.2122 | 397.2508 | 5.96E+03 | 2.56E+04 | 37 919 | 97.1 |
| 448.1966 | 448.0926 | 3.24E+03 | 1.44E+04 | 38 514 | 232.0 |
| 609.2807 | 609.3392 | 5.04E+03 | 2.54E+04 | 39 521 | 96.0 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0981 | 1.12E+03 | 4.15E+03 | 29 346 | 39.1 |
| 195.0652 | 195.0727 | 1.98E+03 | 7.40E+03 | 31 749 | 38.6 |
| 236.1281 | 236.1371 | 3.16E+02 | 1.35E+03 | 29 844 | 38.0 |
| 365.1860 | 365.0679 | 3.75E+02 | 1.67E+03 | 34 951 | 323.4 |
| 397.2122 | 397.2277 | 1.24E+03 | 5.78E+03 | 37 973 | 39.0 |
| 448.1966 | 448.0677 | 6.15E+02 | 2.98E+03 | 35 709 | 287.6 |
| 609.2807 | 609.1345 | 1.06E+03 | 5.86E+03 | 35 662 | 240.0 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.

TOF Detector optimization cancelled