2013-10-01 at 09:34

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 146.1176 | 146.1164 | 2.32E+03 | 8.09E+03 | 27 265 | 7.8 |
| 266.1598 | 266.1580 | 1.72E+03 | 7.44E+03 | 30 014 | 6.7 |
| 315.1623 | 315.1608 | 1.00E+01 | 5.40E+01 | 30 181 | 4.5 |
| 354.2122 | 354.2102 | 1.36E+03 | 6.25E+03 | 32 253 | 5.9 |
| 442.2647 | 442.2617 | 7.54E+02 | 3.71E+03 | 32 614 | 6.7 |
| 609.2807 | 442.2617 | 7.54E+02 | 0.00E+00 | 32 614 | 274124.8 |
| 618.3695 | 618.3648 | 5.67E+02 | 2.96E+03 | 37 650 | 7.6 |
| 922.0098 | 618.3648 | 5.67E+02 | 0.00E+00 | 37 650 | 329329.4 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0955 | 5.00E+00 | 6.00E+00 | 0 001 | 24.3 |
| 195.0652 | 195.0696 | 1.40E+01 | 2.80E+01 | 74 033 | 22.7 |
| 236.1281 | 236.1307 | 3.00E+00 | 4.00E+00 | 0 001 | 10.8 |
| 365.1860 | 365.1974 | 4.00E+00 | 2.00E+00 | 0 001 | 31.2 |
| 397.2122 | 397.2200 | 6.00E+00 | 1.60E+01 | 62 746 | 19.7 |
| 448.1966 | 448.2090 | 4.00E+00 | 7.00E+00 | 74 983 | 27.6 |
| 609.2807 | 609.3749 | 1.10E+01 | 4.40E+01 | 39 406 | 154.7 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174.0913 | 174.0908 | 1.00E+01 | 3.50E+01 | 57 517 | 2.7 |
| 195.0652 | 195.0636 | 1.60E+01 | 9.50E+01 | 14 735 | 8.3 |
| 236.1281 | 236.1248 | 3.00E+00 | 4.00E+00 | 0 001 | 14.2 |
| 365.1860 | 365.1802 | 3.00E+00 | 3.00E+00 | 180 487 | 16.0 |
| 397.2122 | 397.2120 | 6.00E+00 | 3.20E+01 | 37 648 | 0.4 |
| 448.1966 | 448.1898 | 3.00E+00 | 9.00E+00 | 0 001 | 15.2 |
| 609.2807 | 609.3448 | 1.60E+01 | 1.59E+02 | 72 356 | 105.2 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.

TOF Detector optimization cancelled