2013-10-01 at 11:02

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance before tuning...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 264.1453 | 264.1484 | 3.00E+00 | 5.00E+00 | 92 097 | 11.9 |
| 352.1977 | 352.1849 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 132 929 | 36.4 |
| 403.1122 | 403.0971 | 3.00E+00 | 1.20E+01 | 47 404 | 37.4 |
| 440.2501 | 403.0971 | 3.00E+00 | 0.00E+00 | 47 404 | 84390.7 |
| 616.3550 | 616.3212 | 1.00E+00 | 1.00E+00 | 175 849 | 54.8 |
| 792.4598 | 616.3212 | 1.00E+00 | 0.00E+00 | 175 849 | 222268.2 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0430 | 4.00E+00 | 3.00E+00 | 0 001 | 92.3 |
| 125.0067 | 125.0161 | 7.90E+01 | 3.23E+02 | 23 524 | 75.3 |
| 158.0611 | 158.0724 | 9.00E+00 | 3.10E+01 | 63 934 | 71.6 |
| 277.0983 | 277.1185 | 4.50E+01 | 2.26E+02 | 30 951 | 72.8 |
| 403.1122 | 403.1413 | 6.00E+00 | 1.90E+01 | 118 510 | 72.3 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0329 | 1.00E+01 | 4.10E+01 | 19 336 | 16.2 |
| 125.0067 | 125.0031 | 1.58E+02 | 7.75E+02 | 17 843 | 28.4 |
| 158.0611 | 158.0566 | 2.70E+01 | 1.11E+02 | 25 085 | 28.6 |
| 277.0983 | 277.0907 | 8.90E+01 | 6.44E+02 | 15 500 | 27.4 |
| 403.1122 | 403.1026 | 9.00E+00 | 2.00E+01 | 71 108 | 23.8 |

Tuning instrument...

TOF Detector optimization started

TOF Detector optimization cancelled

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.