2013-10-09 at 13:13

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 0.0000 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0 000 | 1000000.0 |
| 264.1453 | 265.1418 | 1.40E+01 | 1.60E+01 | 0 001 | 3772.9 |
| 352.1977 | 351.2442 | 8.00E+00 | 1.10E+01 | 113 795 | 2707.4 |
| 403.1122 | 403.6495 | 1.30E+01 | 3.30E+01 | 60 994 | 1333.0 |
| 440.2501 | 439.3657 | 4.00E+00 | 2.00E+00 | 0 001 | 2009.0 |
| 616.3550 | 616.3414 | 2.00E+00 | 4.00E+00 | 117 243 | 22.0 |
| 792.4598 | 792.5329 | 4.00E+00 | 7.00E+00 | 99 711 | 92.2 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0340 | 3.80E+01 | 1.59E+02 | 19 787 | 3.9 |
| 125.0067 | 125.0054 | 2.42E+03 | 9.00E+03 | 24 032 | 10.3 |
| 158.0611 | 158.0593 | 1.53E+02 | 5.64E+02 | 26 271 | 11.8 |
| 277.0983 | 277.0960 | 1.64E+03 | 6.67E+03 | 32 028 | 8.3 |
| 403.1122 | 403.1109 | 4.20E+01 | 2.52E+02 | 25 098 | 3.1 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0328 | 5.84E+02 | 3.29E+03 | 13 078 | 17.1 |
| 125.0067 | 125.0035 | 6.20E+04 | 2.91E+05 | 18 416 | 25.7 |
| 158.0611 | 158.0568 | 3.19E+03 | 1.82E+04 | 17 079 | 27.6 |
| 277.0983 | 277.0910 | 3.48E+04 | 2.19E+05 | 20 460 | 26.5 |
| 403.1122 | 403.1026 | 6.13E+02 | 6.22E+03 | 15 588 | 23.9 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1122 | Normal | 8.00E+00 | 3.40E+01 |
| 403.1122 | Enhanced | 2.30E+01 | 1.26E+02 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.10 | 144.05 | 3.03E+03 | -1.00 | 0.1 |
| 264.15 | 264.21 | 2.92E+03 | -1.20 | 0.1 |
| 352.20 | 352.09 | 3.07E+03 | 1.08 | 0.1 |
| 403.11 | 403.08 | 1.37E+04 | 0.82 | 0.0 |
| 440.25 | 440.21 | 1.57E+03 | 0.75 | 0.0 |
| 616.35 | 616.34 | 1.39E+03 | 0.82 | 0.0 |
| 792.46 | 792.44 | 1.92E+03 | 0.70 | 0.0 |

Done