2013-10-09 at 13:16

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 144.1001 | 1.40E+01 | 4.40E+01 | 26 504 | 20.2 |
| 264.1453 | 264.1386 | 3.90E+01 | 1.58E+02 | 32 660 | 25.4 |
| 352.1977 | 352.1875 | 6.20E+01 | 2.95E+02 | 36 033 | 29.0 |
| 403.1122 | 403.1003 | 8.82E+02 | 4.01E+03 | 36 849 | 29.5 |
| 440.2501 | 440.2360 | 2.90E+01 | 1.46E+02 | 34 849 | 32.2 |
| 616.3550 | 616.3369 | 3.60E+01 | 1.87E+02 | 35 682 | 29.3 |
| 792.4598 | 792.4356 | 4.10E+01 | 2.17E+02 | 45 258 | 30.5 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0342 | 4.09E+02 | 1.89E+03 | 17 618 | 2.6 |
| 125.0067 | 125.0055 | 6.90E+04 | 2.50E+05 | 24 221 | 9.4 |
| 158.0611 | 158.0592 | 3.55E+03 | 1.29E+04 | 27 241 | 12.4 |
| 277.0983 | 277.0957 | 5.11E+04 | 1.92E+05 | 34 664 | 9.3 |
| 403.1122 | 403.1087 | 9.01E+02 | 3.90E+03 | 38 266 | 8.8 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0322 | 2.75E+03 | 1.42E+04 | 14 435 | 23.6 |
| 125.0067 | 125.0024 | 1.32E+05 | 4.91E+05 | 23 185 | 34.4 |
| 158.0611 | 158.0557 | 1.70E+04 | 8.96E+04 | 18 303 | 34.5 |
| 277.0983 | 277.0887 | 9.07E+04 | 4.63E+05 | 25 290 | 34.5 |
| 403.1122 | 403.0991 | 3.25E+03 | 2.66E+04 | 19 047 | 32.5 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1122 | Normal | 1.70E+01 | 6.10E+01 |
| 403.1122 | Enhanced | 4.10E+01 | 2.41E+02 |

Q1

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Width | Error (Da) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.10 | 143.93 | 4.16E+03 | 1.11 | 0.2 |
| 264.15 | 264.29 | 3.08E+03 | -1.20 | 0.1 |
| 352.20 | 352.03 | 3.20E+03 | 1.04 | 0.2 |
| 403.11 | 403.07 | 1.52E+04 | 0.82 | 0.0 |
| 440.25 | 440.27 | 1.57E+03 | 0.79 | 0.0 |
| 616.35 | 616.36 | 1.85E+03 | 0.76 | 0.0 |
| 792.46 | 792.47 | 1.92E+03 | 0.81 | 0.0 |

Done