2013-10-09 at 13:30

Logged in as 9WGC8P1\Administrator

Instrument: Triple TOF 5600

Model #: 1032150/N

Serial #: AY21451105

Instrument Optimization Ver: 3.4172.40

Instrument performance...

TOF High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 144.1030 | 144.1004 | 8.00E+00 | 2.10E+01 | 53 147 | 18.2 |
| 264.1453 | 264.1398 | 2.40E+01 | 6.70E+01 | 52 558 | 20.6 |
| 352.1977 | 352.1891 | 3.60E+01 | 1.51E+02 | 37 372 | 24.4 |
| 403.1122 | 403.1032 | 3.51E+02 | 1.53E+03 | 37 573 | 22.2 |
| 440.2501 | 440.2401 | 2.00E+01 | 7.50E+01 | 46 898 | 22.7 |
| 616.3550 | 616.3402 | 2.50E+01 | 1.03E+02 | 45 222 | 24.0 |
| 792.4598 | 792.4441 | 2.40E+01 | 1.10E+02 | 46 018 | 19.8 |

Product Ion High Resolution

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0349 | 1.81E+02 | 8.18E+02 | 16 515 | 5.6 |
| 125.0067 | 125.0066 | 3.04E+04 | 1.13E+05 | 23 564 | 1.2 |
| 158.0611 | 158.0607 | 1.34E+03 | 5.11E+03 | 25 982 | 3.1 |
| 277.0983 | 277.0981 | 2.20E+04 | 8.35E+04 | 34 333 | 0.7 |
| 403.1122 | 403.1123 | 4.14E+02 | 1.87E+03 | 35 331 | 0.3 |

Product Ion High Sensitivity

| Mass (Da) | Found At (Da) | Height (cps) | Area | Resolution | Error (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 93.0344 | 93.0331 | 1.55E+03 | 8.45E+03 | 13 426 | 13.7 |
| 125.0067 | 125.0039 | 1.07E+05 | 4.43E+05 | 20 786 | 22.4 |
| 158.0611 | 158.0573 | 9.47E+03 | 5.13E+04 | 17 897 | 24.4 |
| 277.0983 | 277.0920 | 6.98E+04 | 3.86E+05 | 23 159 | 22.8 |
| 403.1122 | 403.1031 | 1.72E+03 | 1.53E+04 | 17 782 | 22.5 |

Enhance One Ion

| Mass (Da) | Mode | Height (cps) | Area |
| --- | --- | --- | --- |
| 403.1122 | Normal | 8.00E+00 | 4.30E+01 |

Calibration cancelled

AAO_AAOEventSampleChangeStatus

Acquisition was aborted.